## Sheet1
( 17 )주차 주간업무 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
▷ 품질경영본부 : QA파트 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-26
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/22~04/26) | 결과 | 차주계획(04/29~05/03) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) MEPFIL-UPE 성상 불량 - 고객명 : ARC Korea - 발생내용 : 표면에 보풀이 많이 발생 - 조치사항 : 제조이력 검토 및 문제된 제품 교환조치 - 추가사항 : 3월에 선적한 제품에 대하여 회수 후 자체 전수검사 진행 및 재발송 예정 | →
일반업무 | QA 파트 | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) - 분석보고서 작성 | → → → | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) - 분석보고서 작성
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 요청 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 확인
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 예정 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 및 결과 공유
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - M/C, Software, Acc 카다로그 및 견적 요청 (쇼룸 방문시 업체 미팅 진행 4/18) - 견적서 검토 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - M/C, Software, Acc 카다로그 및 견적 요청 (쇼룸 방문시 업체 미팅 진행 4/18) - 견적서 검토
| 업무협의 | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 미세누출 시험 견적확인 (연세대학교) - 입고된 제품별 비교시험 진행 (DM,SM) | → | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 미세누출 샘플 발송 및 기안(연세대학교) - 입고된 제품별 비교시험 진행 (DM,SM)
출장 및 휴가 등 | 출장 | 1) 의료기기 세미나 참석 - 세미나명 : 의료기기 CE인증을 위한 MDSAP, MDR 심사 준비 및 부적합사례, IEC60601-1 3.2판 주요개정사항, 제품 유해물질 관리업무 세미나 - 일시 : 2024년 4월 23일 (10:00 ~ 17:00) - 주관 : 한국의료기기안전정보원 - 장소 : 서울 구로 2) 일산 Kintex 전시회 참석 (Korea Lab) - 전시회명 : Korea Lab, Pack, Mat, Pharm - 장소 : Kintex - 일시 : 2024년 4월 25일 | ○
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △
▷ 팀 : 품질경영본부 QA파트 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-25
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/22~04/26) | 결과 | 차주계획(04/29~05/03) | 비고
KPI
일반업무 | 온습도계 Calibration | - A동, B동, C동 온습도계 Calibration 보고서 작성 및 온습도계 배포(4/22 08:00~17:00 8hr) | ○
| Cleanroom | - Cleanroom TheStandard 자문 연락(08:00~10:00) | ○
| 문서 개정 | - 계측기 절차서 및 사내 교정 지치섬 수정 및 등록(4/22 13:00~17:00) | ○
| 계측기 등록 | - 연구소 계측기 등록 요청에 따른 검토 및 문서 작성(4/24 08:00~12:00) | ○
| 계측기 수령 | - 계측기 교정 완료에 따른 계측기 수령(4/24 13:00~14:00) | ○
| 견적 요청 | - F급 분동 견적 요청(4/24 14:00~15:00) | ○
| 업무 지원 | - MetClip 수입검사 지원(4/24 15:00~16:00) | ○
| 문서 개정 | - 클린룸 절차서 협의하여 수정 진행 중(4/25 09:00~11:00) | ○
| 업무 지원 | - 베트남 클린룸 진행에 따른 배지 구매 및 필터 교체 업무 지원(4/25 13:00~17:00)
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △