## 주간업무
[ 주간업무 작성 및 공유의 건 ]
2024-01-22
1. 목적 : 현재 각 부서별 업무의 공유 및 절차의 미비
(개별적 진행 및 부정확한 기재 등으로 업무 인수인계 발생시 이관 미흡)
2. 개선(안)
- 주간업무의 작성양식 및 방식의 통일하여 모두가 기록함
(사무직 필수, 현장직 필요자에 대하여 작성 지시(해당임원 및 팀장)
- 주간업무의 전사적 공유
3. 본부별 공유방식
- 임원 → 전임원 임원회의시 공유 및 공유방에 저장(클라우드), 본부 팀장에게 공유
- 팀장 및 팀원 → 본부별 주간업무 공유방 업로드, 팀별 1개 파일로 주차별 업로드
4. 기대효과
- 전사적 수행 업무의 체계적 관리(개인별 업무의 계획 및 실행관리 통일화)
- 직원부서이동 및 퇴사시 업무누락의 방지(업무인수인계서 + 주간업무 작성자료)
- 업무 담당자별 직무조사 및 업무부하율 측정을 위한 기초자료 수집
(개인별 엑셀파일 1개, 52개 Sheet로 관리하여 모두 작성하여 관리, 팀 주간업무 폴더에 업데이트)

## 05주차
( 05 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-01
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(01/29~02/02) | 결과 | 차주계획(02/05~02/09) | 비고
KPI | Cleanroom Validation | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/01~02/02) | → | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/05~02/09)
|  | - Cleanroom Particle 연구소 2층 1/4분기 모니터링(02/01~02/02) | ○
| 계측기 교정 |  |  | - 계측기 외부 교정 신규 구매 2건 & 기존 2건 외부 교정 의뢰 에이치피엠㈜(02/07 08:00~12:00)
일반업무 | 계측기 등록 | - 개신동 계측기 교정 완료에 따른 리스트 업데이트 및 계측기 전달(01/22) | ○
- DM생산 신규 계측기 구매로 인한 등록 진행(01/31)
| 현장 차압 점검 | - A동 2F 남자 휴게실/코팅실/코팅입고공정 차압 조정(01/31 08:00~10:00) | ○
| 온습도계 파악 | - A동, B동 전체 공정 온습도계 위치 및 건전지 타입 파악(02/01~02/02) | → | - A동, B동 전체 공정 온습도계 위치 및 건전지 타입 파악(02/05~02/09)
| 실험일지 | - 2023년 4/4분기 BM 앰플충전실 Particle Counter 실험일지 작성(02/01~02/02) | → | - 2023년 4/4분기 BM 앰플충전실 Particle Counter 실험일지 작성(02/05~02/07)
| 계측기 입고 |  |  | - SM 공정검사실 자동적정기 입고에 따른 계측기 등록 및 교육 참관(02/08)
출장 및 휴가 등 |  |  |  | 연차(02/05)
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 06주차
( 06 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-07
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/05~02/08) | 결과 | 차주계획(02/19~02/23) | 비고
KPI | Cleanroom Validation | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/05~02/09) | → | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/13~02/16)
|  | - Cleanroom Particle 연구소 2층 1/4분기 모니터링(02/06~02/07) | ○
| 계측기 교정 | - 계측기 외부 교정 신규 구매 2건 & 기존 2건 외부 교정 의뢰 에이치피엠㈜(02/07 08:00~10:30) | ○
일반업무 | 온습도계 파악 | - A동, B동 전체 공정 온습도계 위치 및 건전지 타입 파악(02/05~02/08) | ○
| 실험일지 | - 2023년 4/4분기 BM 앰플충전실 Particle Counter 실험일지 작성(02/05~02/08) | → | - 2023년 BM 앰플충전실 Particle Counter 실험일지 작성(누락 검토) (02/05~02/08)
| 계측기 입고 | - SM 공정검사실 자동적정기 입고에 따른 계측기 등록 및 교육 참관(02/08) | ○
| 업체 미팅 |  |  | - TSI Particle Counter 구매 진행을 위한 업체 미팅(2/13)
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 07주차
( 07 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-15
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/13~02/16) | 결과 | 차주계획(02/19~02/23) | 비고
KPI | Cleanroom Validation | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/13~02/16) | → | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/19~02/23)
일반업무 | 온습도계 파악 | - A동, B동 전체 공정 온습도계 위치 및 건전지 타입 파악(02/13~02/16) | ○
| 실험일지 | - 2024년 BM 앰플충전실 Particle Counter 실험일지 작성 (02/13~02/14) | ○
| 업체 미팅 | - TSI Particle Counter 구매 진행을 위한 업체 미팅(2/13) | ○
| 계측기 교육 | - 전위차 자동적정기(산가) 교육(2/16) | ○
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 08주차
( 08 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-22
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/19~02/23) | 결과 | 차주계획(02/26~02/29) | 비고
KPI | Cleanroom Validation | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 모니터링(02/13~02/16) | △
|  | - Cleanroom Validation B동 1층&2층 Particle Counter, 온습도, 차압, 조도, 공기흐름, 풍량(02/20~02/23) | → | - Cleanroom Validation B동 1층&2층 Particle Counter, 온습도, 차압, 조도, 공기흐름, 풍량(02/20~02/23)
일반업무 | 설비 교정 |  |  | - 3월 4일 ~ 6일 B동 DBM 사업부 설비 외부 교정을 위한 설비 문서 검토(에이치피엠㈜)
| 온습도계 파악 | - A동, B동 전체 공정 온습도계 위치 및 건전지 타입 파악(02/19~02/23) | ○
| 계측기 교육 | - 전위차 자동적정기(산가) 교육(2/19) | ○
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 09주차
( 09 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-29
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/26~02/29) | 결과 | 차주계획(03/04~03/08) | 비고
KPI | 밸리데이션 | - Cleanroom Validation Report 작성(B동) | → | - Cleanroom Validation Report 작성(B동)
일반업무 | 설비 교정 | - 3월 4일 ~ 6일 B동 DBM 사업부 설비 외부 교정을 위한 설비 문서 검토(에이치피엠㈜) |  | - 3월 4일 ~ 6일 B동 DBM 사업부 설비 외부 교정 진행(에이치피엠㈜)
| 차압 점검 |  |  | - B동 1층, 2층 전체 차압 점검 및 조정(설비기술팀 길근범 사원 협업)
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 10주차
( 10 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-07
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/04~03/08) | 결과 | 차주계획(03/11~03/15) | 비고
KPI | 밸리데이션 | -B동 DM, BM, 메디컬 생산 작업장 클린룸밸리데이션 보고서 작성 검토(3/4~3/8) | O
|  | - B동 필터(주식회사 솔티) 교체에 따른 필터 성적서 검토 및 설비기술팀 의견 전달(3/6 4HR) - 검토 의견에 따른 수정된 필터 성적서 재검토 진행(3/7 2HR) | O
- Cleanroom Particle A동 1층&2층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(3/11~03/15)
일반업무 | 설비 교정 | - 3월 4일 ~ 5일 B동 DBM 사업부 설비 외부 교정 진행 완료. | O
| 차압 점검 | - B동 1층, 2층 전체 차압 점검 및 조정(설비기술팀 길근범 사원 협업) | △
| 포장 Validation 교육 | - 품질경영 김현우 사원 A동 인장강도를 이용한 포장 Validation 실험방법 교육(3/8 2HR)
| 계측기 교정 | - 24년도 계측기 비교 견적을 위한 업체 미팅(㈜한국산업교정기술원 최봉석 과장, 03/05 1HR) | O
| 계측기 구매 | - 투자계획에 따른 Particle Counter 비교 견적 진행 중(주식회사 크렌비텍 약 1,600 만원) | →
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 11주차
( 11 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-14
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/11~03/15) | 결과 | 차주계획(03/18~03/22) | 비고
KPI | 밸리데이션 | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(3/11~03/15) | → | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(3/11~03/15) | 급한 업무 이외 시간내 주기적으로 현장에 투입하여 측정 중 별도 측정 날짜, 시간을 작성하기 어려움
일반업무 | 계측기 구매 | - 투자계획에 따른 Particle Counter 비교 견적 진행 중(3/11 주식회사 크렌비텍 약 1,500 만원/바이오어시스트 약 1,600 만원) | → | - Particle Counter 비교 견적에 따라 주식회사 크렌비텍으로 내부 기안 진행
| 시료 구매 | - 입도분석 표준물질 시료 구매 진행을 위한 견적 진행 및 내부 결재 완료(㈜골드바이오 약 100만원 3/12 2HR) | O
| 기타 업무 | - Cleanroom 관련하여 하성민 부장 및 품질경영팀 내부 인원 질의 답변을 위한 Cleanroom 문서 확인(3/12 ~ 13 4hr) | O
| 계측기 등록 및 List Update | - Bone 저울 추가 등록 및 Bone List Update(기존장비, 교정 이력이 없기에 추가만 진행함. 3/13 0.5hr) | O
| 포장 Validation 교육 | - 품질경영 김현우 사원 A동 UTM 포장 Validation 진행교육 및 감독(3/14 A동 공정검사실 15:00 ~ 17:00 2HR)
| 차압 교육 | - B동 전체 공정 담당자 및 품질 PQC 인원 차압 관리 및 차압 작성법 교육(3/15 10:15 ~ 12:00)
| 계측기 교정 | - 계측기 교정이 완료됨에 따라 계측기 수령 및 내부 결재 진행(3/15 2hr)
| 차압 점검 | - B동 1층, 2층 전체 차압 점검 및 조정(설비기술팀 길근범 사원 협업) | △ | - B동 1층, 2층 전체 차압 점검 및 조정(설비기술팀 길근범 사원 협업)
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 12주차
( 12 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-21
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/18~03/22) | 결과 | 차주계획(03/25~03/29) | 비고
KPI | 밸리데이션 | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(3/18~03/22) | → | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(3/25~03/27) | 급한 업무 이외 시간내 주기적으로 현장에 투입하여 측정 중 별도 측정 날짜, 시간을 작성하기 어려움
일반업무 | 저울 점검 | - SM 검사실 저울 전체 Calibration(3/18 10:00 ~ 12:00) | ○
| 샘플 요청 | - MetaSinglePort 외부 시험을 위한 샘플 요청(3/18 1hr) | ○
| 업무 협의 | - MetaSinglePort 출하 Lot 각 부서 확인 및 의사 전달(3/20 3hr) | ○
| 계측기 등록 및 List Update | - 연구소 입도분석기 추가 등록 및 Dental List Update(3/20 0.5hr) | ○
| 문서 수정 | - MetaSinglePort 제조기록서 및 Lot NO 체계도 수정(3/21 3hr) | ○
| 차압 점검 |  |  | - B동 1층, 2층 전체 차압 점검 및 조정(설비기술팀 길근범 사원 협업, 3/27 8hr)
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 13주차
( 13 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-28
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/25~03/29) | 결과 | 차주계획(04/01~04/05) | 비고
KPI | 밸리데이션 | - Cleanroom Particle A동 1층&2층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(3/25~3/29) | → |  | 급한 업무 이외 시간내 주기적으로 현장에 투입하여 측정 중 별도 측정 날짜, 시간을 작성하기 어려움
일반업무 | 온습도계 확인 | - 모든 공정 온습도계 건전지 타입 및 개수 파악(3/25 4hr) | ○
| 문서 수정 | - MetaSinglePort 제조기록서 수정(3/25 1hr) | ○
| UDI 업데이트 | - 오송, 청주 의료기기 등급별 출하 이력 List 업데이트(3/26 4hr) | ○
| ISO 17025 | - ISO 17025 구축을 위한 정보 수집(3/27 4hr) | ○
| 차압 점검 | - B동 1층, 2층 전체 차압 점검 및 조정 완료(설비기술팀 길근범 사원 협업, 3/27 8hr) | ○
| 풍속계 견적 |  |  | - 풍속계(TSI 9545A) 견적 진행
| 외부 시험 |  |  | - MetaSingePort Filter 외부 시험 견적 진행
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 14주차
( 14 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-04
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/01~04/05) | 결과 | 차주계획(04/08~04/12) | 비고
KPI | 밸리데이션 | - Cleanroom Particle A동 1층 Particle Counter 측정 및 측정에 따른 실험일지 작성(4/1~4/5) | → |  | 급한 업무 이외 시간내 주기적으로 현장에 투입하여 측정 중 별도 측정 날짜, 시간을 작성하기 어려움
일반업무 | 외부 시험 | - MetaSinglePort Filter 탈취 성능 시험(FITI) 시료 준비 및 접수 (4/1 2hr) | ○
| 서류 검토 | - Meta Clip-P 블리스터 설비 변경에 따른 포장 밸리데이션 계획서&보고서 검토(전민관 대리 4/1 ~ 4/5) | →
| 계측기 교육 | - YOKOGAWA GP10 교육 이수(최두진 과장 4/3 1hr) | ○
| 계측기 설정 | - YOGOGAWA GP10 교정 전 모듈 세팅 진행(4/3 1hr)
| 외부 시험 | - MetaSinglePort Filter TVOCs 성능 시험(KTL) 시료 준비 및 접수 (4/3 2hr) | ○
| 계측기 구매 | - 풍속계 비교 견적 및 구매 진행(4/3 2hr) | ○
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 15주차
( 15 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-11
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/08~04/12) | 결과 | 차주계획(04/15~04/19) | 비고
KPI | 밸리데이션 | - Cleanroom Particle A동 1층 Particle Counter 실험일지 작성(09:00~12:00 2hr) | ○
일반업무 | 외부 시험 | - MetaSinglePort Filter TVOCs 일정 조율 및 접수(KTL, 08:00~09:00 1hr) | ○
| 계측기 업데이트 | - 풍속계, 풍량계, 산가측정기 계측기 등록(QM 13:00~14:00) - 철자 계측기 등록 및 교정 의뢰(CM생산 최영선 14:00~15:00) | ○
| 소모품 구매 | - Particle Counter 포스용지 구매 및 내부 기안(15:00 ~15:30 | ○
| 업무 협의 | - 포장 Validation 온도 분포 실험에 관한 협의 진행(소주희 16:00~17:00) | ○
| 서류 검토 | - Meta Clip-P 블리스터 설비 변경에 따른 포장 밸리데이션 계획서&보고서 검토(전민관 대리 4/9 08:00~10:00 1hr) | ○
| 온습도계 Calibration | - A동, B동, C동 온습도계 수거 업무 협조 진행(4/11 08:00~09:00 1hr) | ○ | - A동, B동, C동 온습도계 Calibration 진행(4/15~19 08:00~17:00 8hr) | 급한 업무 이외 시간내 주기적으로 현장에 투입하여 Calibation 진행하여 날짜, 시간을 작성하기 어려움
| 사내 교육 | - 작동적정기 이해와 운용법(메러 토레도 4/11 13:00~17:00 4hr) | ○
| 교정 의뢰 | - 철자, Digital Record, 풍속계(에이치피엠㈜) 08:00~11:00 3hr) | ○
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 16주차
( 16 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영본부 QA파트 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-18
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/15~04/19) | 결과 | 차주계획(04/22~04/26) | 비고
KPI
일반업무 | 온습도계 Calibration | - A동, B동, C동 온습도계 Calibration 진행(4/15~19 08:00~17:00 8hr) | ○
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 17주차
( 17 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영본부 QA파트 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-25
▷ 작성자 : 이민수
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/22~04/26) | 결과 | 차주계획(04/29~05/03) | 비고
KPI
일반업무 | 온습도계 Calibration | - A동, B동, C동 온습도계 Calibration 보고서 작성 및 온습도계 배포(4/22 08:00~17:00 8hr) | ○
| Cleanroom | - Cleanroom TheStandard 자문 연락(08:00~10:00) | ○
| 문서 개정 | - 계측기 절차서 및 사내 교정 지치섬 수정 및 등록(4/22 13:00~17:00) | ○
| 계측기 등록 | - 연구소 계측기 등록 요청에 따른 검토 및 문서 작성(4/24 08:00~12:00) | ○
| 계측기 수령 | - 계측기 교정 완료에 따른 계측기 수령(4/24 13:00~14:00) | ○
| 견적 요청 | - F급 분동 견적 요청(4/24 14:00~15:00) | ○
| 업무 지원 | - MetClip 수입검사 지원(4/24 15:00~16:00) | ○
| 문서 개정 | - 클린룸 절차서 협의하여 수정 진행 중(4/25 09:00~11:00) | ○
| 업무 지원 | - 베트남 클린룸 진행에 따른 배지 구매 및 필터 교체 업무 지원(4/25 13:00~17:00)
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △